УТВЕРЖДАЮ

Зам. Гл. конструктора                                                                                               __________Г.Я. Портной

«___»_____2003 г.

КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

КЭИ-м, КЭИ-к

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

46.ПИГН.411521.020 ТО

Отв. Исполнитель

_________С.А. Старков

“___”_____2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Введение…………………………………………………………….	1

- Техническое описание…………………………………………….	1

- Инструкция по эксплуатации……………………………………..	5

1.	ВВЕДЕНИЕ

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами эксплуатации клещей электроизмерительных (в дальнейшем, «клещи - адаптер») серии КЭИ-м и КЭИ-к.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

  - Назначение

    - Клещи - адаптер предназначены для измерения постоянных, переменных и импульсных токов с гальванической развязкой силовой и измерительных цепей.

    - Клещи - адаптер КЭИ-м (рис.1) подключаются к внешнему источнику питания.
Клещи - адаптер КЭИ–к (рис.2) питаются от батарейкой типа «Кроны», вставленной в отсек на корпусе клещей.

    - Для измерения тока, протекающего по проводу (силовая шина), клещи -адаптер надевают на этот провод по принципу обычной прищепки , а сигнал с выхода клещей подается на любое регистрирующие устройство или контролирующий прибор ,

  - Общие технические данные

    - Клещи - адаптер работоспособны при температуре окружающей среды от 0 до 70оС.
Примечание. По требованию Заказчика возможно изготовление клещей с расширенным температурным диапазоном: минус 40оС ÷ +70 оС.

    - Питание клещей осуществляется от однополярного источника постоянного тока.

- Напряжение питания, В                                                  + 6 ÷ 15;

- Ток потребления без нагрузки, не более, мА                  5;

- Сопротивление нагрузки, не менее, кОм                         1.

    - Форма сигнала на выходе клещей соответствует форме измеряемого тока. Полярность выходного сигнала определяется направлением протекания измеряемого тока.

  - Основные технические характеристики

| Тип клещей | КЭИ-м, КЭИ-к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| характеристика |  |  |  |  |  |
| Номинальный измеряемый ток, А | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Максимальный измеряемый ток, А | 40 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| Выходное напряжение при номинальном токе, В | 1 |  |  |  |  |
| Основная приведенная погрешность, % | 3 |  |  |  |  |
| Линейность не более, % | 1 |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ, в диапазоне частот 0-10 кГц, не более, % | 2 |  |  |  |  |
| Температурный дрейф выходного напряжения, не более, %/оС | ± 0,01 |  |  |  |  |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 14 |  |  |  |  |
| Масса датчика, не более, кг | 0,11 |  |  |  |  |
| Габариты, мм | 130х60х30 |  |  |  |  |

  - УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

    - Клещи – адаптер состоят из замкнутого магнитопровода с зазором, датчика Холла и электронной схемы управления, помещенных в корпус.

    - Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре магнитопровода и соединен со входом электронного усилителя.

    - При протекании измерительного тока по шине, охватываемой замкнутым магнитопроводом, в нем наводится магнитное поле. Датчик Холла реагирует на возникающее магнитное поле, вырабатывает напряжение Холла, пропорциональное измеряемому току.

    - Выходной сигнал с датчика Холла усиливается электронным усилителем схемы.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Все работы по подключению клещей производятся при отключенном источнике питания.

  - Подсоединить клещи - адаптер согласно маркировке нанесенной  на корпусе клещей.
+ 6÷15 В  –   к плюсу источника питания  ;
┴		   -  к минусу источника питания  и к общему входу вольтметра 
                      или другого исполнительного устройства;
ВЫХ          -   ко входу вольтметра или другого исполнительного 
                      устройства;
- 4 В	  -   нестабилизированный (- 4В…-5 В) выход от внутреннего 
                      инвертора напряжения, максимальный ток нагрузки 10 мА. 
                      Этот выход обычно не подключается, но может быть 
                      использован потребителем для питания своих устройств.

  - Подать питание на клещи. Если Вы работаете с клещами КЭИ-к, то подача питания осуществляется нажатием кнопки «ВКЛ». После чего необходимо нажать кнопку «Проверка» приблизительно на две секунды для проверки исправности батареи. Если светодиод горит, то батарея исправна и можно приступать к измерению тока. После проведения измерений тока также нажмите кнопку «Проверка», тем самым убедитесь, что батарея в процессе измерения была исправна. Перед измерением тока с помощью отвертки в боковом отверстии клещей установите «0» на выходе клещей.

  - Обхватить клещами  силовую шину  и провести измерение тока.